Września 02.02.2017r.

Znak sprawy: SA-381- 1/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatu USG

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG posiadającym dynamikę w trybie B 240 dB? Układ parametrów dopuszcza do postępowania aparaty ultrasonograficzne tylko jednego producenta, firmy Samsung Medison, co jest przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta aparatów, co ma miejsce w tym przypadku, ale również określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego ogranicza ilość podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat USG posiadający dynamikę w trybie B 240 dB.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, w którym zakres częstotliwości głowic wynosi 1,3- 16MHz? . Parametr postawiony w punkcie 4 w znaczący sposób utrudnia konkurencję w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto układ parametrów dopuszcza do postępowania aparaty ultrasonograficzne tylko jednego producenta, firmy Samsung Medison, co jest przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta aparatów, co ma miejsce w tym przypadku, ale również określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego ogranicza ilość podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparatu USG, w którym zakresie częstotliwości głowic wynosi 1,3 – 16 MHz

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, który posiada prędkość odświeżania 1000 klatek na sekundę? . Parametr postawiony w punkcie 6 w znaczący sposób utrudnia konkurencję w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto układ parametrów dopuszcza do postępowania aparaty ultrasonograficzne tylko jednego producenta, firmy Samsung Medison, co jest przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta aparatów, co ma miejsce w tym przypadku, ale również określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego ogranicza ilość podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Odświeżenie obrazu 2 D jest ważnym i wpływającym na możliwości diagnostyczne aparatu parametrem. Większość aparatów wysokiej klasy posiada odświeżanie obrazu powyżej wartości wymaganej.

PYTANIE NR 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, którego pulpit posiada zakres regulacji góra/dół 140 mm? Regulacja wysokości pulpitu w żaden sposób nie wpływa na możliwości diagnostyczne samego aparatu co sprawia, iż parametr postawiony w punkcie 8 w znaczący sposób utrudnia konkurencję w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto układ parametrów dopuszcza do postępowania aparaty ultrasonograficzne tylko jednego producenta, firmy Samsung Medison, co jest przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta aparatów, co ma miejsce w tym przypadku, ale również określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego ogranicza ilość podmiotów zdolnych do wykonania

zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG posiadający 17” monitor LED z możliwością powiększanie obrazu diagnostycznego na cały ekran? Parametr ten w znaczący sposób utrudnia konkurencję w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto układ parametrów dopuszcza do postępowania aparaty ultrasonograficzne tylko jednego producenta, firmy Samsung Medison, co jest przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Wielkość monitora jest ważnym i wpływającym na możliwości diagnostyczne aparatu parametrem. Większość aparatów wysokiej klasy posiada monitory spełniające wymagania SIWZ.

PYTANIE NR 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę wolumetryczną microconvex i automatyczny pomiar NT z obrazu bryłowego? Układ parametrów dopuszcza do postępowania aparaty ultrasonograficzne tylko jednego producenta, firmy Samsung Medison, co jest przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta aparatów, co ma miejsce w tym przypadku, ale również określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego ogranicza ilość podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Możliwość zaoferowania głowicy wolumetrycznej microconvex może znacznie zwiększyć możliwości dignostyczne aparatu, a automatyczny pomiar NT z obrazu bryłowego zdecydowanie ułatwia i przyspiesza diagnostykę i ocenę wad płodu w pierwszym trymestrze.

PYTANIE NR 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę wolumetryczną convex pracującą w zakresie 1,6-6,2 MHz i posiadającą 128 elementów? Układ parametrów dopuszcza do postępowania aparaty ultrasonograficzne tylko jednego producenta, firmy Samsung Medison, co jest przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta aparatów, co ma miejsce w tym przypadku, ale również określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego ogranicza ilość podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Możliwość zaoferowania głowicy wolumetrycznej convex o 192 elementach i szerokim paśmie częstotliwości może zdecydowanie wpłynąć na możliwości diagnostyczne aparatu i wyklucza konieczność kupowania 2 wolumetrycznych głowic ( osobnej do pierwszego i drugiego trymestru – wysokiej częstotliwości ok. 8 MHz i osobnej do trzeciego trymestru – niskiej częstotliwości ok.1 MHz). Większość aparatów na rynku oferuje możliwość podłączenia głowic wolumetrycznych convex o 192 elementach( technologia głowic 128 elementowych jest starszą technologią i dziś jest spotykana głównie w aparatach niskiej klasy) i szerokim zakresie częstotliwości.

PYTANIE NR 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG posiadający 128 elementową głowicę konweksową pracującą w zakresie częstotliwości 1,7-6 MHz oraz posiadającą szerszy niż wymagany kąt skanowania powyżej 85 stopni? Układ parametrów dopuszcza do postępowania aparaty ultrasonograficzne tylko jednego producenta, firmy Samsung Medison, co jest przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta aparatów, co ma miejsce w tym przypadku, ale również określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego ogranicza ilość podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Głowice convex o 128 elementach nie są stosowane obecnie w aparatach wysokiej klasy, a znacznie szerszy kąt obrazowania jeszcze bardziej wpływa na obniżenie rozdzielczości obrazu, co pociąga za sobą dalsze obniżenie możliwości diagnostycznych oferowanego sprzętu.

Reasumując, Zamawiający podnosi, że opis przedmiotu zamówienia nie narusza zasad uczciwej konkurencji.

Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ nie został sprecyzowany w sposób wskazujący na jednego producenta.

Wskazane przez Zamawiającego parametry tj. odśnieżanie obrazu 2D, wielkość monitora, możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną o wskazanych parametrach występują też w aparatach innych producentów.

PYTANIE NR 9 - do rozdziału 3 Postanowienia umowy Par 5 pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści następującą zmianę w treści umowy?

„Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu nieograniczony dostęp możliwości zgłaszania reklamacji: przez formularz zgłoszeniowy serwisu na stronie internetowej, bądź drogą e-mailową, na wskazany adres przez Wykonawcę” przez 24 godziny na dobę”

W dobie dzisiejszych rozwiązań technologicznych, nasza firma oferuje dostęp do formularza poprzez zakładkę „serwis”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 10 - do rozdziału 3 Postanowienia umowy Par 5 pkt. 11.

Co Zamawiający rozumie przez poniższy zapis?

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia uszkodzenia w terminie nie dłuższym niż 24 godzin od chwili pisemnego zgłoszenia na numer faksu Wykonawcy uszkodzenia.”

Czy zapis dotyczy tylko dni roboczych? Jeżeli nie wnosimy o zmianę zapisu na:

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań  zmierzających do usunięcia uszkodzenia w terminie nie dłuższym niż 24 godzin w dni robocze od chwili pisemnego zgłoszenia Wykonawcy uszkodzenia. Zgłoszenie wysłane w piątek po godzinie 18:00 będzie oceniane przez Wykonawcę jakoby przyszło w poniedziałek o godz. 09:00”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań  zmierzających do usunięcia uszkodzenia w terminie nie dłuższym niż 24 godzin w dni robocze od chwili pisemnego zgłoszenia Wykonawcy uszkodzenia. Zgłoszenie wysłane w piątek po godzinie 18:00 będzie oceniane przez Wykonawcę jakoby przyszło w poniedziałek o godz. 09:00”

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2