Września 03.10.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 16/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatu RTG z ramieniem C.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| Dotyczy załącznika do SIWZ „ Opis przedmiotu zamówienia” |
| 1 | Dotyczy punktu 3 SIWZ; prosimy o dopuszczenie aparatu z mocą generatora wynoszącą dokładnie 2,2kW | Zamawiający dopuszcza Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ. Pkt. 3 uzyskuje brzmienie :≥ 2,2 KW |
| 2 | Dotyczy punktu 7 SIWZ; prosimy o dopuszczenie aparatu z prądem radiografii cyfrowej wynoszący 8mA, jest to minimalna różnica i nie będzie ona miała wpływu na możliwości diagnostyczne urządzenia gdyż wartość prądu jest też zależna o jakości komponentów i czułości przetwornika obrazowego, ponadto należy podkreślić iż im mniejszy prąd tym mniejsza dawka. | Zamawiający dopuszcza Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ. Pkt. 7 uzyskuje brzmienie :8mA |
| 3 | Dotyczy punktu 21 SIWZ; prosimy o potwierdzenie iż zaistniała omyłka pisarska i podgląd ma być realizowany na głównych monitorach a cyfra 23 jest przypadkowa w opisie. | Tak |
| 4 | Dotyczy punktu 50 SIWZ; czy klawiatury lub pulpity do sterowania maja spełniać wymagania stawiane na salach operacyjnych i być przystosowane do mycia i dezynfekcji wszystkimi środkami dezynfekującymi? | Tak |
| 5 | Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w §5 ust. 12 na następujący: „Czas usunięcia usterki do 7 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt) od momentu zdiagnozowania usterki, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części z zagranicy.” | Zamawiający wyraża zgodę Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ. |
| 6 | Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w §5 ust. 13 na następujący: „Aparat zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych”. | Zamawiający wyraża zgodę Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ |
| 7 | W związku z tym, iż Zamawiający w niektórych punktach opisanych parametrów technicznych generatora przyznaje dodatkowy punkt za najwyższą wartość (np. za typ generatora, prąd maksymalny dla fluoroskopii, układ minimalizujący dawkę przy fluoroskopii), wnioskujemy również o przyznanie punktu za moc generatora. Skoro Zamawiający wymaga generatora >2,2 kW zasadne wydaje się punktowanie również tego parametru. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 8 | Dotyczy umowy - § 7 ust 2 ppkt c Zamawiający w w/w paragrafie odnosi się do zapisu określonego w § 5 ust 11. Wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej określonej w niniejszym paragrafie. Uzasadnienie. Obecnie zapisana kara w umowie jest znacznie wygórowana biorąc pod uwagę wartość zamówienia. Należy wziąć również pod uwagę pewne czynnik niezależne od wykonawcy umowy, między innymi czas dojazdu (związane z tym utrudnienia), oraz inne siły wyższe, które w momencie ewentualnego podpisania umowy są nie do przewidzenia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nagłe, któremu nie można zapobiec, w szczególności: wojnę, powstanie, klęski żywiołowe, zarządzenia władz, powódź, pożar, strajk lub lokaut. W przypadku zaistnienia siły wyższej strona dotknięta siłą wyższą bezzwłocznie poinformuje o tym facie drugą stronę. | Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ - § 7 ust 2 ppkt c „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną 0,04% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za każdą godzinę opóźnienia określonego w § 5 ust.11umowy.” |
| 9 | Prosimy również o określenie co Zamawiający rozumie pod pojęciem czas reakcji serwisu - § 5 ust 11 umowy – obecnie jest to opisane jako pojęcie ogólne przez Zamawiającego, a czas reakcji serwisu można różnie interpretować. | Czas od zgłoszenia do zdiagnozowania usterki |

Prosimy o uwzględnienie wszystkich poprawek.

MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ

Na podstawie art. 38  ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z zm)  Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez zmianę:

- pkt. 10.17 – opis sposobu przygotowania oferty

- pkt. 14 – miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,

- Załacznik nr 2 -  opis przedmiotu zamówienia

#### Po zmianie pkt.10.17 uzyskuje brzmienie

  - Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,

ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września

Sekretariat, pokój nr 104

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz opisane:

Numer sprawy: SA-381- 16 /19

„Zakup i dostawę aparatu RTG z ramieniem C”

Nie otwierać przed dniem 09.10.2019 r., godz. 10:00

#### Po zmianie pkt.14 uzyskuje brzmienie

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w siedzibie Zamawiającego:  „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w Sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 09.10.2019 r. do godziny 10:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: :  „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.,ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września w sekretariacie, pokój nr 104 w terminie do dnia 09.10.2019 r. o godziny 10:30

Po zmianie Załącznik nr 2 uzyskuje brzmienie:

Opis przedmiotu zamówienia

Aparat RTG z ramieniem C do zabiegów ortopedycznych – szt. 1

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość/ | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GENERATOR |  |  | Bez punktów |
| 1 | Zasilanie, jednofazowe | 230V/ 50 Hz |  | Bez punktów |
| 2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10% |  | Bez punktów |
| 3 | Moc generatora | ≥ 2,2kW |  | Bez punktów |
| 4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości , wartość minimalna dla całego zakresu pracy aparatu | min. 40 kHz |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 5 | Prąd maksymalny dla fluoroskopii | min.5 mA |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 6 | Radiografia cyfrowa | TAK |  | Bez punktów |
| 7 | Prąd radiografii cyfrowej | min. 8 mA |  | Bez punktów |
| 8 | Prąd radiografii analogowej | min. 20 mA |  | Bez punktów |
| 9 | Układ minimalizujący dawkę przy fluoroskopii | > 50% |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 10 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | 40-110 kV |  | Bez punktów |
| 11 | Automatyka doboru parametrów fluoroskopii | TAK |  | Bez punktów |
|  | LAMPA X - RAY |  |  | Bez punktów |
| 12 | Lmpa ze stacjonarną anodą | TAK |  | Bez punktów |
| 13 | Ilość ognisk | Min. 2 |  | Bez punktów |
| 14 | Totalna filtracja | ≥ 2,7 mm Al. |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 15 | Wymiary małego ogniska | max. 0,6 mm |  | Najmniejsza wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 16 | Wymiary dużego ogniska | max. 1,8 mm |  | Najmniejsza wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 17 | Pojemność cieplna anody | min. 50 kHU |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 18 | Pojemność cieplna kołpaka | ≥900kHU |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 19 | Szybkość chłodzenia anody | Anody ≥ 50 kHU/min |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 20 | Kolimator typu IRIS, podgląd ustawiania kolimatorów na głównych monitorach w czasie rzeczywistym bez użycia promieniowania, śledzenie ustawienia kolimatora w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez punktów |
| 21 | Kolimator szczelinowy z rotacją podgląd ustawiania kolimatorów na 23głównych monitorach w czasie rzeczywistym bez użycia promieniowania | TAK |  | Bez punktów |
|  | WÓZEK Z RAMIENIEM C |  |  | Bez punktów |
| 22 | Waga wózka z ramieniem C | max. 250 kg |  | Najmniejsza wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 23 | Głębokość ramienia C | ≥ 66cm |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 24 | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) | ≥ 75 cm |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 25 | Odległość SID | > 95 cm |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 26 | Zakres ruchu poziomego ramienia C | ≥ 20cm |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 27 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 40 cm |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 28 | Zmotoryzowany ruch pionowy | TAK |  | Bez punktów |
| 29 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej | ≥ ±200° |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 30 | Zakres ruchu orbitalnego | ≥120° |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 31 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  | Bez punktów |
| 32 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  | Bez punktów |
| 33 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu, „ lub rozwiązanie równoważne „ dzwignia do sterowania aparatem i hamulce u podstawy aparatu działające niezależnie” | TAK |  | Bez punktów |
| 34 | Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 4 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu lub rozwiązanie równoważne, sterownik nożny wielofunkcyjny z możliwością włączania promieniowania i zapisu. | TAK, podać |  | Bez punktów |
| 35 | Ramię C wyważone w każdej pozycji, po zwolnieniu hamulców ramię C pozostaje w stabilnej pozycji | TAK |  | Bez punktów |
|  | WZMACNIACZ OBRAZU |  |  | Bez punktów |
| 36 | Średnica nominalna | ≥ 9"(23cm) |  | Bez punktów |
| 37 | Ilość pól wzmacniacza obrazu | min. 3 |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 38 | Podać wielkość pól | TAK, podać |  | Bez punktów |
| 39 | Rozdzielczość kamery CCD | min.1024 x1024 pikseli |  | Bez punktów |
| 40 | Poziom sygnału do szumu | ≥ 65dB |  | Bez punktów |
| 41 | Współczynnik DQE | ≥ 65% |  | Bez punktów |
| 42 | Maksymalna rozdzielczość poszczególnych pól | Min. 48-55-60lp/cm |  | Bez punktów |
|  | MONITOR, TOR WIZYJNY |  |  | Bez punktów |
| 43 | Prezentacja obrazu żywego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegu, monitory 2szt 19” każdy w rozdzielczości min. 1024 x 1280 pikseli | TAK |  | Bez punktów |
| 44 | Przekątna monitora | Min. 19” |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 45 | Luminacja | min. 700 cd/m2 |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 46 | Kontrast | Min. 800:1 |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 47 | Kąt widzenia ( obrazu min +/- 170°) | TAK |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 48 | Stacja monitorowa stanowiąca jednocześnie stację archiwizacyjną łączona z RTG z ramieniem C jednym wielożyłowym kablem. | TAK |  | Bez punktów |
| 49 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze | min. 15 obrazów |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 50 | Klawiatura aparatu membranowa odporna na środki dezynfekujące, lub dodatkowo – sterowanie za pomocą panelu dotykowego | TAK |  | Klawiatura – 0pkt Monitor dotykowy – 1 pkt |
| 51 | Głębia obrazu w procesingu | min. 12 bit |  | Największa wartość – 1 pkt, Pozostałe 0 pkt |
| 52 | Pojemność pamięci na dysku twardym wbudowanym w wózek z monitorami. | min.10 000 obrazów |  | Bez punktów |
| 53 | Archiwizacja poprzez port USB - zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania | TAK |  | Bez punktów |
| 54 | Archiwizacja obrazów w formacie DICOM poprzez port USB na pamięci przenośnej typu Pen Drive | TAK |  | Bez punktów |
| 55 | Funkcja „Last Image Hold" (LIH) | TAK |  | Bez punktów |
| 56 | Automatyka parametrów fluoroskopii oraz automatyczne przerzucanie obrazu pomiędzy monitorami. | TAK |  | Bez punktów |
| 57 | ZOOM | min. x 3 |  | Bez punktów |
| 58 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo prawo na lewym jak i na prawym monitorze | TAK |  | Bez punktów |
| 59 | Obraz lustrzany | TAK |  | Bez punktów |
| 60 | Obrót obrazu cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | TAK |  | Bez punktów |
| 61 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | TAK |  | Bez punktów |
| 62 | Możliwość pracy stacji monitorowej niezależnie od ramienia C w celu archiwizacji zdjęć poza salą zabiegową lub obróbki zdjęć | TAK |  | Bez punktów |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  | Bez punktów |
| 63 | Videoprinter na papier 210 mm | TAK |  | Bez punktów |
|  | INNE |  |  | Bez punktów |
| 64 | Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą) w wersji papierowej i cyfrowej | TAK |  | Bez punktów |
| 65 | Oprogramowanie użytkownika w języku polskim | TAK |  | Bez punktów |
| 66 | Rok produkcji, min 2019 | Podać |  | Bez punktów |
| 67 | Aparat fabrycznie nowy – nierekondycjonowany, niedemonstracyjny i niepowystawowy. | TAK |  | Bez punktów |
| 68 | Instruktaż personelu | Tak |  | Bez punktów |
| 69 | Wykonanie testów odbiorczych + specjalistycznych | Tak |  | Bez punktów |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  | Bez punktów |
| 70 | Okres gwarancji i rękojmi | min. 24 miesiące max 60 |  | Bez punktów |
| 71 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać adres, załączyć dokument potwierdzając autoryzację |  | Bez punktów |
| 72 | Czas reakcji serwisu do 24h w dni robocze | TAK |  | Bez punktów |
| 73 | Czas usunięcia usterki do 7 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych | TAK |  | Bez punktów |
| 74 | Aparat zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni | Tak |  | Bez punktów |

…………………………………

/Pieczęć i podpis wykonawcy /

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2