Września 04.12.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 24/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem medycznym.

Informujemy, że w imieniu „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) modyfikuje treść SIWZ pkt 10,18 i 14 oraz, załącznika nr 2 z rozdz.2 i rozdz.  4 zgodnie z poniżej udzielonymi odpowiedziami.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| Dotyczy Noszy głównych: |
| 1 | W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze europejskiego producenta Medirol, nie wyposażone w dedykowany blat umocowany za oparciem, ale o takiej konstrukcji, która umożliwia po odchyleniu oparcia umieszczenie dokumentacji, rzeczy pacjenta, drobnej aparatury medycznej, w tym przypadku nośność jest dużo wyższa – wymienione rzeczy można bezpośrednio położyć na transporterze, transporter noszy z uwagi na inną konstrukcję niż nosze opisane przez Zamawiającego, nie posiada dodatkowych uchwytów z możliwością odblokowania, ale dzięki zintegrowanym uchwytom, które jednocześnie zabezpieczają przypadkowe naciśnięcie dźwigni blokady, jest bezpośredni dostęp do odblokowywania goleni? | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w kółka o średnicy przynajmniej 160mm, dzięki czemu transport pacjenta po trudnym terenie, zniszczonym podłożu będzie bezpieczniejszy i bardziej komfortowy? | Zgodnie z SIWZ |
| Dotyczy Respirator transportowy: |
| 3 | W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści urządzenie renomowanego europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard 2, będący na wyposażeniu Zamawiającego, charakteryzujący się następującymi parametrami: Zasilanie pneumatyczno – bateryjne Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od 5 kg masy ciała w trakcie transportu ambulansem i w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego Odporny na wstrząsy Waga samego respiratora ok. 2,5 kg Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar Zużycie gazu napędowego ok. 250 ml/min przy PEEP równym 0 mbar i ciśnieniu wdechowym 20 mbar – wentylacja osoby dorosłej zgodnie z ERC zużycie gazu ok. 25 ml na cykl oddechowy (przy 10 odd/min) Maksymalny przepływ do 80 l/min Zasilanie 12V/230V w zestawie płyta ścienna zgodna PN EN 1789 z zasilaniem 12V Ładowanie od 0 do 95 % 3,5 h Zasilanie z baterii 10 h w warunkach pracy ambulansu Wentylacja 100% tlenem i Air Mix (stężenie O2 uzależnione od parametrów wentylacji i zawiera się w przedziale ok. 55% do 75%) Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora Tryb CPR – oddech automatyczny (pacjent zaintubowany) lub oddech podawany ręcznie (cykl 30:2 lub 15:2), pauza na czas analizy rytmu, metronom sygnalizujący uciski (możliwość wyłączenia) Możliwość wykonania oddechu spontanicznego na każdym etapie wentylacji – tryby IPPV i SIMV; bez blokowania automatycznie cyklu wentylacji Tryby wentylacji IPPV, SIMV, CPAP, RSI, CPR, Demand NIV dostępna w trybie CPAP, CPR, RSI, Demand Tryb Demand uruchamiany ręcznie Tryb CPAP – regulacja PEEP i ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa, przepływ automatyczny Tryb ratunkowy – natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji dorośli/dzieci/niemowlęta z prekonfigurowanymi ustawieniami dla każdej grupy wiekowej Prekonfigurowane ustawienia dla trybu ratunkowego dorośli 600 ml/12 oddechów, dzieci 200 ml/20 oddechów, niemowlęta 100 ml/30 oddechów zgodne z ERC, z możliwością ustawienia własnych startowych parametrów Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie 5-50 oddechów/min Objętość oddechowa regulowana w zakresie 50 – 2000 ml Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie od 0 do 30 cmH2O – integralna funkcja respiratora Ciśnienie w drogach oddechowych regulowane w zakresie 10-65 mbar Czułość triggera: -1,3 mbar przy PEEP > 0 i -0,8 mbar przy PEEP = 0 Bezdech 4-60 s Zakres manometru od -5 do +70 cm H2O Stosunek I:E – 1:1 w trybie RKO 30:2, 15:2 oraz RSI ręczny od 1:4 do 4:1Czas wdechu od 0,45 s do 4,5 s Wyzwalacz automatyczny - ciśnieniowy Zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru Zakres temperatur pracy -18 – + 50˚ C Przechowywanie -40 – +70˚ C IP 54 Zgodny z normą RTCA DO 160 G Zgodny z normami EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3 Obrazowanie następujących parametrów: ciśnienie PEEP, ciśnienie maksymalne wdechowe, objętość oddechowa, objętość minutowa, częstość oddechowa Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim. Alarmy: bezdechu, nieszczelności układu, wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych, rozładowanego akumulatora/braku zasilania Zapis danych na karcie pamięci: testy systemu, rejestr zdarzeń Możliwość rozbudowy o opcję Bluetooth – eksport danych Możliwość rozbudowy o pomiar kapnometrii Możliwość rozbudowy o tryby ciśnieniowe: kontrolowane i wspomagane: PCV, BiLevel, PRVC, z opcją ASB (wspomaganie oddechu spontanicznego) Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2, EN 61000-4 (części 2 - 6, 8 i 11), eliminacja zakłóceń PN EN 55011, odporność na zakłócenia RTCA DO 160 G Zestaw w ochronnej obudowie z rączką, z paskiem na ramię, z butlą, reduktorem, płuco testowe | Zamawiający dopuszcza |
| Dotyczy: Defibrylator dwufazowy (przenośny ) z monitorem wielofunkcyjnym |
| 4 | W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności, wysokiej klasy defibrylator dwufazowy (przenośny) z monitorem wielofunkcyjnym, cenionego europejskiego producenta, będącego na wyposażeniu wielu ambulansów w Polsce i na świecie o poniższych parametrach: Zakres dostarczonej energii 2 – 200J zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących 0 -150 mA Ekran kolorowy TFT Ekran transfleksyjny zapewniający dobrą widoczność w dużym oświetleniu możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń na karcie CF oraz wydruk tych informacji Możliwość transmitowania danych medycznych i badań diagnostycznych EKG przez internet do Szpitala we Wrześni bez konieczności korzystania czy budowania stacji odbiorczych. Dane medyczne wysyłane są na zdefiniowane adresy e-mail przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 5 | W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony defibrylator posiadał możliwość ustawienia dokładnych cyfrowych wartości dolnych i górnych granic alarmu, wszystkich mierzonych parametrów? Zapewni to możliwość kontrolowania stanu pacjenta na każdym etapie monitorowania pacjenta i szybkie w drożenie medycznych czynności ratunkowych w razie wystąpienia takiej konieczności. | Zgodnie z SIWZ |

Prosimy o uwzględnienie wszystkich poprawek w składanych ofertach.

W związku z powyższą modyfikacją, zmianie ulega termin składania ofert z dnia 09.12.2019r. godz. 10.00 na dzień 10.12.2019r godz. 10:00 oraz otwarcia ofert z dnia 09.12.2019r o godz. 10:30 na dzień 10.12.2019r. godz. 10:30

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2